«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                       КГП «Костанайская

областная детская больница»

заместитель главного врача

по медицинской части

________________ Ибрашева Д.С.

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильники хирургические потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. Количество блоков освещения - не менее 2 Форма блоков освещения - 7-лепестковая структура или крестообразная Источник света – светодиоды Пульты управления - встроенный обеспечивающий включение/выключение и световую индикацию наличия напряжения питания, индивидуальную настройку каждого блока, конфигурацию фокуса, диаметра светового поля, регулировку режимов освещения и беспроводной настенный Аварийное питание – встроенное Источник аварийного питания- аккумуляторная батарея МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Крепление светильника – потолочное Перемещение блоков освещения по высоте - не менее 1180 мм Высота потолка для установки светильника - не менее 2700 мм Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира) - без ограничений Позиционирование светильника - с помощью шарниров Масса блока освещения 1 - не более 10 кг Масса блока освещения 2 - не более 5 кг Масса с подвесом - не более 100 кг Температура стерилизации съемной ручки - не менее 121ºС Характеристики блок освещения 1: Количество источников света - не менее 70 Диаметр блока освещения - не более 651 мм Регулировка - диаметра светового поля и освещенности светового поля Количество стерилизуемых ручек - не менее 2 шт Возможность интеграции видеокамеры в центр блока освещения – наличие Режим освещения "ЭНДО" - для эндоскопических операций Режим увеличения глубины освещения – наличие Освещенность в центре светового поля - не менее 160 клк Диаметр рабочего поля 1 - не менее 180 мм Диаметр рабочего поля 2 - не менее 90 мм Цветовая температура - не менее 4500 К Полная облученность - не более 1000 Вт/м2 Отношение значения облученности (Ее) к центральной освещенности (Ес) мВт /(м2лк) - не более 6 мВт / (м2 лк) Индекс цветопередачи - не менее 95 Диапазон регулирования диаметра светового поля - не уже от 180 до 330 мм Регулирование освещенности в диапазоне - не уже от 10 до 100 % Теневое разбавление (остаточная освещенность) с одной маской - не менее 71,1% Теневое разбавление (остаточная освещенность) с двумя масками - не менее 48% Теневое разбавление (остаточная освещенность) с трубкой - не менее 76,8% Теневое разбавление (остаточная освещенность) с одной маской и трубкой - не менее 48,4% Теневое разбавление (остаточная освещенность) с двумя масками и трубкой - не менее 36,7% Характеристики блок освещения 2: Диаметр блока освещения - не более 440 мм Количество источников света - не менее 42 Регулировка - диаметра светового поля и освещенности светового поля Количество стерилизуемых ручек - не менее 2 шт Освещенность в центре светового поля - не менее 120 клк Диаметр рабочего поля 1 - не менее 160 мм Диаметр рабочего поля 2 - не менее 80 мм Цветовая температура - не менее 4500 К Полная облученность - не более 1000 Вт/м2 Отношение значения облученности (Ее) к центральной освещенности (Ес) мВт / (м2лк) - не более 6 мВт / (м2 лк) Индекс цветопередачи - не менее 95 Регулирование освещенности в диапазоне - не уже от 10 до 100 % Теневое разбавление (остаточная освещенность) с двумя масками - не менее 46,2% Теневое разбавление (остаточная освещенность) с трубкой - не менее 97,9% Теневое разбавление (остаточная освещенность) с двумя масками и трубкой - не менее 46,7% | 4 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение питающей сети - (220±22) В Частота питающей сети - (50±1) Гц Потребляемая мощность - не более 300 В·А Класс защиты от поражения электрическим током - не хуже 1 тип В Средний срок службы источников света - не менее 40000 |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | В течение 45 календарных дней Адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Быковского, 4 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Светильники хирургические LED вариантами исполнения: 450 SC/500 SC/700 SC, с принадлежностями. |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | ### МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | 700 SC – Плафон светильника | - Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м - 160 000 [lx] - Регулировка уровня освещения - от 48 000 до 120 000 [lx] - Цветовая температура - 4,500 [К] - Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м - 180-300 [мм] - Электронная система контроля за освещением – да - Регулировка электрического поля – 101 мм - Индекс цветопередачи - 96 Ra - Индекс качества воспроизведения R9 – 96 - Общая освещенность – 312 Вт / м2 - Коэффициент освещённости – 516 лм / Вт - Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 % - 875 [мм] - Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 % - 420 [мм] - Индекс ламинарного потока (измерение интенсивности турбулентности) – 16 % - Индекс ламинарного потока (измерение частиц) – 3 Класс - Светоизлучающая поверхность – 3 320 см2 - Повышение температуры над головой хирурга < 1 °С - Повышение температуры в рабочей зоне - < 1 °С - Общее количество светодиодов - 72 штуки (24 ячейки по 3 светодиода) - Энергия излучения – 1,9 МВт / м²Лх - Естественное освещение Sim.BIANCE - да - Остаточная освещенность с 1 тенью – 67 % - Остаточная освещенность с 2 тенями – 47 % - Остаточная освещенность с 1 лампой – 97% - Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – 64% - Остаточная освещенность с 1 лампой и 2 тенями – 45 % - Потребляемая мощность – 2 580 Лх/Вт - Срок службы светодиодов > 50,000 [час] - Классификация по MDD – I - Класс защиты согласно IEC 60601 - I - Класс защиты подвески - IP 30 - Класс защиты корпуса - IP 52 - Вес головы – 18 кг - Высота купола без ручки – 71 мм - Диаметр головки – 710 мм - Поле рефлекторной бестеневой системы – 910 мм - Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – 3 - Угол освещения от 1 LED диода - 120° - Угол освещения от 1 светящей ячейки - 360° - Классификация стекла - ESG закаленное стекло | 1 |
|  |  | 2 | 500 SC – Плафон светильника | - Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м - 140 000 [lx] - Регулировка уровня освещения - от 42 000 до 140 000 [lx] - Цветовая температура - 4,500 [К] - Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м - 180-290 [мм] - Электронная система контроля за освещением – да - Регулировка электрического поля – 98 мм - Индекс цветопередачи - 96 Ra - Индекс качества воспроизведения R9 – 96 - Общая освещенность – 268 Вт / м2 - Коэффициент освещённости – 519 лм / Вт - Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 % - 930 [мм] - Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 % - 460 [мм] - Рабочая область - от 67 до 1 600 мм - Индекс ламинарного потока (измерение интенсивности турбулентности) – 16 % - Индекс ламинарного потока (измерение частиц) – 3 Класс - Светоизлучающая поверхность – 2 360 см2 - Повышение температуры над головой хирурга < 1 °С - Повышение температуры в рабочей зоне - < 1 °С - Общее количество светодиодов - 54 штуки (18 ячеек по 3 светодиода) - Энергия излучения – 1,9 МВт / м²Лх - Естественное освещение Sim.BIANCE - да - Остаточная освещенность с 1 тенью – 69 % - Остаточная освещенность с 2 тенями – 42 % - Остаточная освещенность с 1 лампой – 100% - Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – 68% - Остаточная освещенность с 1 лампой и 2 тенями – 42 % - Потребляемая мощность – 2 641 Лх/Вт Электротехнические данные 1-го купола: - Срок службы светодидов > 50,000 [час] - Классификация по MDD – I - Класс защиты согласно IEC 60601 - I - Класс защиты подвески - IP 30 - Класс защиты корпуса - IP 52 - Вес головы – 15 кг - Высота купола без ручки – 71 мм - Диаметр головки – 610 мм - Поле рефлекторной бестеневой системы – 910 мм - Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – 3 - Угол освещения от 1 LED диода - 120° - Угол освещения от 1 светящей ячейки - 360° - Классификация стекла - ESG закаленное стекло | 1 |
|  |  | 3 | 450 SC – Плафон светильника | - Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м - 120 000 [lx] - Регулировка уровня освещения - 36,000 - 120,000 [lx] - Цветовая температура - 4,500 [К] - Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м - 160-250 [mm] - Электронная система контроля за освещением - да - Индекс цветопередачи - 96 Ra - Индекс качества воспроизведения R9 - 96 - Глубина освещения без перефокусировки (L1+ L2) при 20 % - 975 [mm] - Вес купола - 13 [кг] - Потребляемая мощность - 40[W] - Срок службы LED > 50,000 [час] - Температура на уровне головы < 1 °С - Светоизлучающая поверхность 1650 см2 |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 0,12 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Заместитель главного врача

по медицинской части                                                                                                                       Ибрашева Д.С.