Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Система цифровая радиологическая |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Сканирующее устройство- дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений | Сканирующее устройство- дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений, предназначенное для сканирования, обработки и стирания рентгенологических изображений с запоминающих пластин, интегрированных в кассеты. Исполнение дигитайзера – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим со стандартом DICOM. Размеры и масса: Габариты, не более: ширина 580 мм х глубина 700 мм х высота 471 мм. Вес, не более: 30 кг. Разрешение получаемого изображения: Контрастное разрешение при сборе данных – 20 бит на пиксель. Контрастное разрешение при выводе на процессор – 16 бит на пиксель. Геометрическое разрешение для рентгенографии: - 35х43 см – 3420 x 4218 пикселей - 24х30 см – 2304 x 2885 пикселей - 18х24 см – 1698 x 2280 пикселей Производительность с разрешением 200 мкм: - 35х43 см – не менее 60 кассет в час - 24х30 см – не менее 72 кассеты в час - 18х24 см – не менее 94 кассеты в час | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера в комплекте с клавиатурой, мышью (рабочее место рентген -лаборанта) | Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочая станция лаборанта): - Персональный Компьютер с процессором - Жесткий диск (HD) – 500 Gb или более - ОЗУ – 4 Gb или более - Привод 16X CD–RW и DVD–RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows | 1 комплект |
|  |  | 3 | Монитор специализированный медицинский для рабочей станции | Наличие ЖК-монитора станции лаборанта – не менее 22 дюймов Шаг пикселей – не более 0,25 мм Максимальная яркость – не менее 250 кд/м2 Контраст – не менее 1000:1 Угол обзора – не менее 170º DР (цифровой видео интерфейс) и VGA (аналоговый видео интерфейс) – Наличие | 1 шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера | Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений. Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. Настраиваемая фильтрация шумов. Увеличение резкости изображения. Инверсия (негатив/позитив). Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). Автоматическая нормализация изображения. Ручное и автоматическое масштабирование. Выделение изменений плотности тканей. Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (native DICOM). Форматы импортируемых данных – XML (native DICOM). Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0. - Функция снижения лучевой нагрузки в педиатрии, позволяющая настроить параметры проведения исследования для любой из 5 возрастных групп (0 -1.5,1.6 - 5, 6 - 12, 13 -16, 17+). | 1 комплект |
|  |  | 5 | Программное обеспечение для подключения к системе РИС | -Подключение к рабочему списку оборудования DICOM и прочим устройствам (номер исследования, разделенный рабочий список (текстовый файл), рабочий список xml, пользовательская программа, массив данных). - Коды протоколов РИС: получение типов исследований непосредственно из РИС и выбор типа исследования для оптимального рабочего процесса. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Программное обеспечение рабочей станции для обработки педиатрических медицинских изображений | Оптимизирует визуализацию мельчайших деталей в педиатрии: Автоматический выбор возрастной группы (базируясь на дате рождения пациента), с настройкой параметров проведения исследования для любой из 5 возрастных групп (0 -1.5,1.6 - 5, 6 - 12, 13 -16, 17+) Применение параметров обработки и отображения, адаптированных к рассматриваемой возрастной педиатрической группе Результаты отображения оптимизированы для наименьшего количества ручных настроек | 1 комплект |
|  |  | 7 | Кассеты для запоминающих пластин с пластинами гибкими запоминающими для медицинских радиологических изображений | Кассеты с запоминающими пластинами: Нанесенный на каждую пластину штрихкод для идентификации. Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами для общей рентгенографии, специализированные. Размеры рентген кассет с пластинами: 18х24 см – 1 шт., 24х30 см – 1 шт., 35х43 см – 1 шт | 2 комплекта |
|  |  | 8 | Сетевой концентратор типа Switch | CR Hub – сетевой концентратор | 1 шт. |
|  |  | 9 | Источник бесперебойного питания с кабелями | - мощность 750 VA и выше; - питание 220V; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений | - Два лотка и два формата плёнки в одновременном доступе - Разрешающая способность печати – 320 dpi. - Сетевые интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP. Производительность, не более: пленка формата 8” x 10” (20,3 x 25,4 см) – 140 листов в час; пленка формата 11” x 14” (28 x 35 см) – 86 листов в час пленка формата 14” x 17” (35 x 43 см) – 75 листов в час. Геометрическое разрешение: 11” x 14” – 3348 х 4358 пикселей, диагностическая область 3300 х 4256 пикс. 14” x 17” – 4358 х 5232 пикселей, диагностическая область 4256 х 5174 пикс. Размеры в распакованном виде, не более: ширина 72,8 см, длина 71,5 см, высота 53,6 см (67,6 см с выходным лотком). Вес в распакованном виде: не более 90 кг. Русскоязычный интерфейс пользователя. Параметры электропитания: 220 V (50 - 60 Hz). Оцифровщик (дигитайзер) и термопринтер должны быть изготовлены одной и той же компанией. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии | Медицинская термографическая пленка для рентгенографии – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в медицинских принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на термопринтерах. Размер, не менее: 14х14 дюймов, 35*35 см. Упаковка не более 100 листов | 2 уп |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура от +15 до +30 °C; Относительная влажность, 15 – 75 % без конденсации паров; Атмосферное давление 70 – 106 кПа. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: Костанай ул. Уральская 32/3 и Л. Беды 23 А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |